M1砝码使用作业指导书

1、用无水乙醇清洗砝码，然后置于辅有干燥、柔软、清洁的真丝绸布的浅盘中，晾干，洗涤时严禁砝码碰撞，F1级、F2级砝码的存放时间不得少于12小时，M1级的砝码清洗晾干后即可检定。

2、在天平的一盘中放置高一级等值相同的标准砝码（B），以配衡砝码（T）置于天平另一盘中使之平衡，随即开启天平记下四个连续读数或两次静止点读数，关闭天平。

3、取下标准砝码（B），并在此盘中放上同名义质量的被检砝码（A），若在置换砝码后，天平的平衡状态被破坏，须在较轻的盘中添加标准砝码（a），以恢复其平衡，随即记下4个连续读数或两次静止点读数，关闭天平。

4、测定天平实际分度值，把标准小砝码（r）放置被检砝码（A）盘，随即记下4个连续读数或两次静止点读数。

5、根据测得数据，计算出砝码测量误差。

6、M2级以下各级砝码检定：在天平的一盘中放置标准砝码，并以配衡砝码置于天平的另一盘中使之平衡，然后自盘中取下标准砝码，放上被检砝码来替代它，若此时天平失去平衡，则在较轻的一边盘上加放允差砝码，天平应达到平衡或超过平衡否则即为不合格。

编制：         审批：       设备管理员：