常用玻璃量器检定作业指导书

1．目的   Purpose:

制定玻璃量器的校准程序，确保在用量器分析结果的准确性。

2．适用范围  Scope:

适用于使用中容量瓶、滴定管、分度吸管、单柱线吸管、量杯、量筒等实验室常用玻璃量器的校准。

3．程序  Procedure:

3.1校准条件

3.1.1校准工作室温度不超过20±5℃；温度变化不能大于1℃/h；水温与室温之差不应超过2℃。

3.1.2校准介质：纯水（蒸馏水或去离子水）

3.1.3校准设备

——砝码（1mg-500g 等级F2级）；

——电子天平（量程0-200g 分度值0.1mg）；

——电子天平（量程0-1000g 分度值2mg）；

——电子天平（量程0-5000g 分度值10mg）；

——温度计（温度范围0-50℃ 分度值0.1℃）；

——辅助设备：测温筒、有盖称量杯、校准架、放大镜、可定量测定玻璃应力的偏光应力仪。

3.2校准项目

3.2.1外观和结构校准

用目力观察，可借助刻度放大镜和斜面进行应符合如下规定：

3.2.1.1外观

量器不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷，包括密集的气线（气泡）、破气线（气泡）、擦伤、铁屑和明显的直梭线等。

3.2.1.2分度线与量的数值

——分度线和量的数值应清晰、完整、耐久。

——分度线应平直，分格均匀，与器轴相垂直，相邻两分度线的中心距离大于1mm。

——量的数值应刻（或印）在主分度线的右上方（当分度线对观察者时），其排列次序为：

——滴定管零位在最上方，量的数值是自上而下递增。

——分度吸管零位在上的，量的数值自上而下递增；零位在下的，量的数值自下而上递增。

——量筒、量杯为自下而上递增，即总容量的数字刻（或印）在最高标线的右上方。

——分度线的宽度和分度值见附表。

——分度线的长度：短线为圆周长的长的10-20%；中线不短于短线的1.5倍；长线不短于短线的2倍。

3.2.1.3分度线的断口

单标线量器必须刻（或印）围线，印线允许有不超出圆周长10%的间隙

分度吸管的管尖缩小部分和量筒、量杯自底部至总容量的1/10处均不刻（或印）分度线

分度线的断口最大为1mm，但不允许影响读数。

滴定管和分度吸管在同一条线上只允许1处断口，在分度表上不得多于总线条的2%， 10ml以下的分度吸管，其分度表上断口最多允许2处。

3.2.1.4量器应具有下列标记

——厂名或商标；

——标准温度（20℃）；

——型式标记：量入式用“In”，量出式用“Ex”，吹出式用“吹”或“Blow out”；

——等待时间：+ХХS；

——标称总容量与单位：ХХml；

——准确度等级：A或B，有准确度等级而未标注的玻璃量器，按B级处理；

——用硼硅玻璃制成的的玻璃量器，应标“Bsi”字样；

——非标准的口与塞，活塞芯和外套，必须有相同的配合号码，无塞滴定管的流液口与管下部应标有同号。

3.2.2结构

——量器的口应与量器纵轴轴线垂直，口边要平整光滑，不得有粗糙处及未经熔光的缺口。

——滴定管和吸管的流液嘴是逐渐地向管口缩小，流液口必须磨平倒角或熔光，口部不应突然缩小，内孔不应偏斜。

——量筒、量杯的倒液嘴应能使量筒、量杯内液体呈细流状倒出而不外溢。当分度表面对观察者时，倒液嘴的位置：量筒的嘴应位于左侧；250ml以下的量杯（包括250ml）位于右侧；500ml以上的量杯位于左侧。

——量杯、量筒和容量瓶放置在平台上时，不应摇动。空量杯、空量筒（不带塞）和大于25ml（包括25ml）的空量瓶（不带塞）放置在与水平面成15°的斜面上时，不应跌倒；小于25ml的空容量瓶（不带塞），放置在与水平面成10°的斜面上时，不应跌倒。

3.2.3密合性

——滴定管玻璃活塞

当水注入至最高标线时，活塞在关闭情况下停留20min后，漏水量应不超过1小格。

——滴定管塑料活塞

当水注入至最高标线时，活塞在关闭情况下停留50min后，漏水量应不超过1小格。

——容量瓶和具塞量筒

当水注入至最高标线时，塞子盖紧后用手指压住塞子颠倒十次，不应有水渗出。

3.3容量的衡量法校准

3.3.1容量的衡量法校准前的准备

——用重铬酸钾的饱和溶液和等量的浓硫酸混合剂或20%发烟硫酸进行清洗，然后用水冲净，洗至器壁上不应有挂水等沾污现象。清洁干净的被检量器须在校准前4小时放入实验室。

3.3.2容量的调定

——滴定管

滴定管应垂直而稳固夹在校准架上，充水至最高标线以上约5毫米处，用活塞慢慢地将液面正确地调至零位。同时排出流液口中空气，移去流液口的最后一滴水珠。取一只容量大于被检量器的带盖称量杯，称的空杯质量。完全开启活塞（对于无塞滴定管还需用力挤压玻璃小球），流液口应无阻塞。当液面升至距被检分度线上约5mm处时，等待30s，然后在10s内将液面正确地调至被检分度线。随即用称量杯移去流液口的最后一滴水珠。

——分度吸管和单标线吸管

把已经洗清的吸管垂直放置，充水至高出被检分度线约5毫米处，擦干吸管口外面的水，然后将液面调至被检分度线上，移去流液口的最后一滴水珠。取一只容量大于被检量器的带盖称量杯，称的空杯质量。应使流液口与接水杯内壁接触，称量杯倾斜约30°，至口端不流时，按规定时间等待后，随即将流液口移开，二者不能有相对移动，当完全流出式吸管内有水流（口端保留残留液）时, 对无规定等待时间的吸管，为保证液体完全流出，可近似等待3s，使用中不必严格遵守此规定，对吹出式吸管，当水流至口端不流时，随即将口端残留液排出。

——容量瓶

水注入干燥的容量瓶内标线处，擦干标线以上的残留水滴

——量筒和量杯

先充水至所需标线处，然后从倒液嘴排出，排完后等待30s再注水至标线处。

3.3.3校准过程

——将被检量器内的纯水放入称量杯中，称得纯水质量值（m）。

——在调整被检量器弯液面的同时，应观察测温筒内的水温，读数应精确至0.1℃。然后按如下方法计算被检量器在标准温度20℃时的实际容量。

公式：V20=K（t）×m

V误= V- V20

式中：V20—表示在标准温度20℃时量器的实际容量（ml）

K（t）—为附表列出测定水温所对应的修正值

m—被检量器内所能容纳水的表观质量（g）

V—量器校准点的标称容量（ml）

V误—量器的容量误差（ml）

——凡使用需要实际值的校准，其校准次数至少2次，2次校准数据的差值应不超过被检容量允差的1/4，并取2次的平均值。

3.4校准点的设定

3.4.1滴定管

——1-10ml 半容量和总容量二点；

——25ml（0-5、0-10、0-15、0-20、0-25）ml五点；

——50ml（0-10、0-20、0-30、0-40、0-50）ml五点；

——100ml（0-20、0-40、0-60、0-80、0-100）ml五点；

3.4.2容量瓶、单标线吸管

——总容量一点（满刻度）。

3.4.3分度吸管

——0.5ml以下（包括0.5ml）半容量（半容量-流液口）及总容量。

——0.5ml以上（不包括0.5ml）校准总容量和总容量1/10，若无1/10分度线则检2/10点（自流液口起）。

3.4.4量筒、量杯

——总容量的1/10。若无总容量的1/10分度线，则检2/10点（自底部起）、半容量及总容量。

3.5校准结果处理和校准周期

3.5.1校准合格的量器方可发放使用，并做好标记及记录，校准不合格的量器予以销毁；

3.5.2玻璃量器的校准周期为3年。

3.5.3经校准合格的玻璃量器，贴校准合格证或出具校准证书。校准不合格禁止通入使用。

3.6玻璃量器技术参数表

3.6.1滴定管技术参数表

| 标称总容量（ml） |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值(ml) |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 容量允差（ml） | A | ±0.010 |  | ±0.010 | ±0.025 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.10 |
|  | B | ±0.020 |  | ±0.020 | ±0.050 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.20 |

3.6.2单标线吸管技术参数表

| 标称总容量（ml） |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量允差（ml） | A | ±0.007 | ±0.010 | ±0.015 |  | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |  | ±0.05 | ±0.08 |
|  | B | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 |  | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 |  | ±0.10 | ±0.16 |

3.6.3分度吸管技术参数表

| 标称总容量 （ml） |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（ml） |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | —— | —— | —— | 0.002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 容 量 允 差 （ml） | 流出式 | A | —— | —— | —— | —— | ±0.008 | ±0.012 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
|  |  | B | —— | —— | —— | —— | ±0.015 | ±0.025 | ±0.050 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.20 |
|  | 吹出式 | A | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.012 | ±0.025 | ±0.05 | —— | —— |
|  |  | B | ±0.004 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.050 | ±0.10 |  |  |

3.6.4容量瓶技术参数表

| 标称总容量（ml） |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量允差（ml） | A | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.60 |
|  | B | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 |

3.6.5量杯技术参数表

| 标称总容量（ml） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（ml） | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| 容量允差（ml） | ±0.2 | ±0.4 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±3.0 | ±6.0 | ±10 | ±20 |

3.6.6量筒技术参数表

| 标称总容量（ml） |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（ml） |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2或5 | 5 | 10 | 20 |
| 容量允差 （ml） | 量入式 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.5 | ±5.0 | ±10 |
|  | 量出式 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.50 | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 | ±10 | ±20 |

3.6.7常用玻璃量器衡量法K(t)值表

附表 (钠钙玻璃体胀系数25×10-6C-1，空气密度0.0012g/cm3)

| 水温/℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.00208 | 1.00209 | 1.00210 | 1.00211 | 1.00213 | 1.00214 | 1.00215 | 1.00217 | 1.00218 | 1.00219 |
| 16 | 1.00221 | 1.00222 | 1.00223 | 1.00225 | 1.00226 | 1.00228 | 1.00229 | 1.00230 | 1.00232 | 1.00233 |
| 17 | 1.00235 | 1.00236 | 1.00238 | 1.00239 | 1.00241 | 1.00242 | 1.00244 | 1.00246 | 1.00247 | 1.00249 |
| 18 | 1.00251 | 1.00252 | 1.00254 | 1.00255 | 1.00257 | 1.00258 | 1.00260 | 1.00262 | 1.00263 | 1.00265 |
| 19 | 1.00267 | 1.00268 | 1.00270 | 1.00272 | 1.00274 | 1.00276 | 1.00277 | 1.00279 | 1.00281 | 1.00283 |
| 20 | 1.00285 | 1.00287 | 1.00289 | 1.00291 | 1.00292 | 1.00294 | 1.00296 | 1.00298 | 1.00300 | 1.00302 |
| 21 | 1.00304 | 1.00306 | 1.00308 | 1.00310 | 1.00312 | 1.00314 | 1.00315 | 1.00317 | 1.00319 | 1.00321 |
| 22 | 1.00323 | 1.00325 | 1.00327 | 1.00329 | 1.00331 | 1.00333 | 1.00335 | 1.00337 | 1.00339 | 1.00341 |
| 23 | 1.00344 | 1.00346 | 1.00348 | 1.00350 | 1.00352 | 1.00354 | 1.00356 | 1.00359 | 1.00361 | 1.00363 |
| 24 | 1.00366 | 1.00368 | 1.00370 | 1.00372 | 1.00374 | 1.00376 | 1.00379 | 1.00381 | 1.00383 | 1.00386 |
| 25 | 1.00389 | 1.00391 | 1.00393 | 1.00395 | 1.00397 | 1.00400 | 1.00402 | 1.00404 | 1.00407 | 1.00409 |

附表 (硼硅玻璃体胀系数10×10-6C-1，空气密度0.0012g/cm3)

| 水温/℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.00200 | 1.00201 | 1.00203 | 1.00204 | 1.00206 | 1.00207 | 1.00209 | 1.00210 | 1.00212 | 1.00213 |
| 16 | 1.00215 | 1.00216 | 1.00218 | 1.00219 | 1.00221 | 1.00222 | 1.00224 | 1.00225 | 1.00227 | 1.00229 |
| 17 | 1.00230 | 1.00232 | 1.00234 | 1.00235 | 1.00237 | 1.00239 | 1.00240 | 1.00242 | 1.00244 | 1.00246 |
| 18 | 1.00247 | 1.00249 | 1.00251 | 1.00253 | 1.00254 | 1.00256 | 1.00258 | 1.00260 | 1.00262 | 1.00264 |
| 19 | 1.00266 | 1.00267 | 1.00269 | 1.00271 | 1.00273 | 1.00275 | 1.00277 | 1.00279 | 1.00281 | 1.00283 |
| 20 | 1.00285 | 1.00286 | 1.00288 | 1.00290 | 1.00292 | 1.00294 | 1.00296 | 1.00298 | 1.00300 | 1.00303 |
| 21 | 1.00305 | 1.00307 | 1.00309 | 1.00311 | 1.00313 | 1.00315 | 1.00317 | 1.00319 | 1.00322 | 1.00324 |
| 22 | 1.00327 | 1.00329 | 1.00331 | 1.00333 | 1.00335 | 1.00337 | 1.00339 | 1.00341 | 1.00343 | 1.00346 |
| 23 | 1.00349 | 1.00351 | 1.00353 | 1.00355 | 1.00357 | 1.00359 | 1.00362 | 1.00364 | 1.00366 | 1.00369 |
| 24 | 1.00372 | 1.00374 | 1.00376 | 1.00378 | 1.00381 | 1.00383 | 1.00386 | 1.00388 | 1.00391 | 1.00394 |
| 25 | 1.00397 | 1.00399 | 1.00401 | 1.00403 | 1.00405 | 1.00408 | 1.00410 | 1.00413 | 1.00416 | 1.00419 |

编制：                     审核：                 设备管理员：