电流表、电压表、功率表及电阻表标准装置作业指导书

1 范围

本作业指导书规定了电三表的检定，适用于直接作用于模拟指示直流和交流（频率40Hz--10KHz）的电流表、电压表、功率表和电阻表（1Ω—1MΩ）以及测量电流、电压及电阻的万用表（以下简称仪表）的首次检定、后续检定和使用中检验。

2引用文献

JJG124-2005  电流表、电压表、功率表及电阻检定规程

3　检定条件

3.1检定室内温度：20±5℃

3.2检定室内湿度：≤85%RH

3.3仪器使用条件

3.3.1仪器应安放在通风良好、无日光直射、清洁的地点，应避免在电压波动较大的地点使用。

3.3.2电源为220±10%、50Hz±2%。

3.3.3仪器需预热1小时，方可进行工作。

4  检定方法和技术要求

4.1外观检查

仪表应有仪器名称、制造厂名或商标、出厂编号、CMC标志以及其它保证其正确使用的信息、通用标志和符号，且不应有可以引起测量错误和影响准确度的缺陷。

4.2绝缘电阻测量

仪表的所有线路与参考试验“地”之间，施加500V直流电压测得的绝缘电阻不应低于5MΩ。

4.3介电强度试验：按JJG124-2005  电流表、电压表、功率表及电阻检定规程要求执行。

4.4阻尼、过冲、响应时间：按JJG124-2005  电流表、电压表、功率表及电阻检定规程要求执行。

4.5若作直流项目检测，应将频率选择开关置于400 Hz.

4.5.1按下“输出通”按键，输出指示灯亮即可进行检定工作，再顺时针方向慢慢开大，输出“粗调”及“细调”扭。

4.5.2每一量程或项目检定完毕将“粗调”及“细调”旋扭反时针方向转到最小位置，然后转换到其他量程或项目，再按“输出通”按扭。

4.6要注意工作电源和电源极性，勿用手触摸集成电路，切忌对本机直接使用220v的电烙铁，以免损坏芯片。

4.7调整被检表零位，并接入测量回路。缓慢地增加电流或电压，使指示器顺序地接在每个数字分线上，并记录这些点的实际值。

4.8增加电流和电源至量限的上限以上，立刻缓慢地减少，使指示器顺序指在分线上，并记录这些点的实际值。

4.9在检定前和过程中必须严格执行用电安全的有关规定，避免造成仪器和人员的伤亡。

4.10检定时要认真填写好检定记录和检定证书。不合格的仪表填写好检定结果通知书。

4.11检定结束后，搞好仪器、仪表及工作台面的卫生。

5　检定结果的处理

5.1根据检定情况，每检定一个数据随时填写在“检定记录”中，记录应清洁、数据准确、无涂改，确因笔误需更改时，应按规定执行。

5.2经检定符合“检定规程”要求的发给检定证书，不符合要求的发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

5.3周期检定周期执行“监视和测量装置周期检定作业指导书”。

编制：           审核：         设备管理员：